Sez. A - Settore Informazione (Prova Pratica)

(Tema 1 – Ing. Informatica – Biomedica – Automatica)

Il candidato sviluppi il progetto di massima di un applicativo software necessario per la gestione del magazzino di una impresa manifatturiera includendo come minimo le funzionalità di:

- Versamento e prelievo materiali

- Emissione ordinativi a fronte del raggiungimento di livelli predeterminati di scorte

- Gestione inventario

- Gestione anagrafica fornitori

- Reportistica di base (es. storico prelievi/versamenti)

I materiali sono da considerarsi sfusi (versamenti e prelievi possono avvenire per quantità arbitrarie mentre la scorta di magazzino è indicata dalla quantità di materiale presente, per specie)

Il progetto dovrà inoltre prevedere ruoli diversi per gli operatori che effettuano versamento e prelievo materiali, per gli addetti che svolgono mansioni amministrative (es. inventario) e per gli amministratori tecnici del sistema, assegnando a ciascuno appropriate funzioni.

In particolare il candidato dovrà sviluppare (motivando le sue scelte):

- L’architettura hardware e software del sistema

- L’analisi degli scenari / casi d’uso ipotizzabili sulla base delle precedenti indicazioni

- Il progetto di massima della base dati

- Il progetto di massima dell’interfaccia utente

I parametri di dimensionamento potranno essere fissati dal candidato dando giustificazione delle scelte effettuate.

Lo svolgimento dovrà essere redatto in forma di elaborati grafici corredati da una relazione di accompagnamento esplicativa.

Costituisce elemento di valutazione l’ordinata trattazione dei punti precedenti.

Sez. A - Settore Informazione (Prova Pratica)

(Tema 2 – Ing. Informatica – Biomedica – Automatica)

Contesto di riferimento

In una struttura sanitaria pubblica viene collaudato il nuovo reparto di Radiologia includente un sito di RMN da 1,5 Tesla, una TC a 64 strati, una sala operatoria di ecografia interventistica ove si praticano, su guida ecografica, trattamenti di linfonodi del collo tramite irraggiamento laser.

Il collaudo dei dispositivi medici prevede una serie di misure fra cui, per la sicurezza sul lavoro, i livelli di emissione di campi elettromagnetici non ionizzanti.

Il riferimento in tal senso è rappresentato dal d. lgs. 81/08 che, tramite la tabella n° XXXVI qui allegata, impone limiti in base alla frequenza dei campi emessi.

Inoltre, per quanto concerne il campo magneto-statico nel sito di RMN, riferimento è il regolamento dell’I.S.P.E.S.L. che impone limiti all’interno delle differenti zone del sito stesso.

Il collaudo dei dispositivi medici prevede anche altri tipi di misure fra cui, per la sicurezza del paziente, quelle facenti capo al controllo di qualità dei dispositivi.

In particolare, sia i dispositivi che emettono energia verso il paziente che quelli di misura (essi ricevono energia dal paziente) devono essere controllati per verificare che emissione e ricezione siano esatti all’interno di un intervallo di accettabilità prestabilito.

Traccia per la stesura del tema

Riferendosi al contesto sopra indicato, il Candidato:

- descriva, impiegando termini e metodo scientifico, come funzionano i dispositivi succitati e qui di seguito richiamati: tomografo TC, tomografo RMN, laser chirurgico, ecografo, specificando fra l’altro quali pericoli siano associati al loro utilizzo.

- ipotizzi che le misure dei valori di azione dei campi elm emessi in RMN abbiano dato i seguenti risultati:

    - campo E in alta frequenza [0,1MHz; 10GHz] misurato durante una sequenza:

      - E medio= 35 Volt/metro;

    - campi E e H in frequenza [2,5kHz; 0,1MHz] misurati durante una sequenza:

      - E= 61 Volt/metro;

      - H= 24 Ampere/metro.

    - campo magneto-statico (misurato con un teslametro):

      - 0,5 mT in sala comandi a 1 metro dalla parete che separa questo locale dalla sala

Magnete;

      - 0,2 mT negli ambulatori di Neurologia al piano superiore sopra alla sala magnete

(misurato a 30 cm dal pavimento);

      - 0,2 mT in Cabina Elettrica MT/BT al piano inferiore sotto alla sala magnete

(misurato a 10 cm dal soffitto);

      - 25 mT valore minimo in tutta la sala magnete

e, commentando e giustificando, valuti la conformità di dette misure alla normativa;

- ipotizzi che le misure dei valori di azione dei campi elm emessi svolte in Cabina Elettrica abbiano dato i seguenti risultati:

    - campo B in bassa frequenza [5Hz; 100kHz] e campo E in alta frequenza [100kHz; 6GHz]:

      - E medio= 34,46 Volt/metro (misurato a 1 metro dal trasformatore MT/BT);

      - B= 0,10 microTesla.

e, commentando e giustificando, valuti la conformità di dette misure alla normativa;

- ipotizzi che le misure dei valori di azione dei campi elm emessi svolte in TC abbiano dato i seguenti risultati:

    - campo B in bassa frequenza [5Hz; 100kHz] e campo E in alta frequenza [100kHz; 6GHz]:

      - E medio= 0,48 Volt/metro;

      - B= 0,6 microTesla.

e, commentando e giustificando, valuti la conformità di dette misure alla normativa;

- ipotizzi che le misure dell’energia del fascio del laser a diodi utilizzato in sala operatoria, svolte con un sistema di misura avente precisione +/-2%, abbiano dato i seguenti risultati:

    - 1° misura

      - Valore impostato sul laser: 10J;

      - Valore rilevato con il sistema di misura: 11,9J;

    - 2° misura

      - Valore impostato sul laser: 25J;

      - Valore rilevato con il sistema di misura: 20J;

    - 3° misura

      - Valore impostato sul laser: 50J;

      - Valore rilevato con il sistema di misura: 58,5J;

e, commentando e giustificando, valuti la conformità di dette misure sapendo che la normativa CEI applicabile (CT 76) ritiene superato il controllo di qualità se l’emissione rientra all’interno del +/- 20% rispetto al valore di energia impostato;

- ipotizzi che l’equipe chirurgica prepari - sotto cappa in un locale attiguo alla sala operatoria - farmaci chemioterapici antiblastici basati sul principio attivo Ciclofosfamide (incluso nel gruppo I dello I.A.R.C.) e li somministri ai pazienti in base a uno specifico protocollo terapeutico. Il Servizio Prevenzione e Protezione svolge annualmente misure di contaminazione di detti farmaci. Qui di seguito gli esiti delle misure di contaminazione superficiale, ambientale e dosimetrica svolte nel 2010 (il peso riportato è del principio attivo estratto con metodica HPLC. Il valore 0,0 µgrammi è assegnato alle misure al di sotto della rilevabilità della catena di misura. Durante la pulizia e decontaminazione della cappa, la stessa deve rimanere accesa per 60 minuti):

    - contaminazione di superfici

      - piano di lavoro della cappa prima dell’inizio delle preparazioni (h 7:40): 2,4 µgrammi;

      - piano di lavoro della cappa al termine delle preparazioni e prima della pulizia e decontaminazione della cappa (h 13:00): 10,9 µgrammi;

      - piano di lavoro della cappa al termine delle preparazioni e a seguito della pulizia e decontaminazione della cappa (h 13:40): 0,0 µgrammi;

      - citofono interno al locale di manipolazione (h 9:15): 2,5 µgrammi;

    - contaminazione ambientale

      - campionamento aria al centro del locale di manipolazione (h 10:00): 0,0 µgrammi;

      - campionamento aria al centro del locale di manipolazione (h 13:40): 1,9 µgrammi;

    - dosimetria al personale

      - guanti di lavoro dell’operatore alla cappa durante le preparazioni (h9:30): 1,1 µgrammi;

      - acqua di lavaggio mani dell’operatore (h11:30): 2,3 µgrammi;

      - lato interno della mascherina chirurgica utilizzata dall’operatore in cappa: 0,0 µgrammi;

e, commentando e giustificando, valuti la conformità di dette misure alla normativa applicabile;

Tabella dei VALORI DI AZIONE dei campi elettromagnetici non ionizzanti

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

Note ai valori tabellati

1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.

2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq , E2, H2, B2 e IL devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq , E2, H2 e B2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp).

Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.

Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.

5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per Seq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.

(Tema 3 – Ing. Informatica – Biomedica – Automatica)

Una ASL deve valutare se effettuare una campagna di screening di una data patologia sulla popolazione considerata a rischio (uomini e donne tra i 30 e i 50 anni) valutata intorno alle 100.000 unità. La prevalenza della patologia è stimata essere pari a 34 casi per mille soggetti a rischio. E' disponibile un test diagnostico, capace di individuare precocemente la patologia, che ha una sensibilità di 0.985 e una specificità di 0.86.

Tenendo conto che il costo di un singolo test diagnostico è di 300 euro, che il costo della cura della patologia qualora non diagnosticata in fase precoce con il test è pari a 100.000 euro, che il costo della profilassi da fare nei soggetti a cui la patologia è stata diagnosticata per evitare la progressione della stessa è di 10.000 euro si eseguano le seguenti valutazioni di carattere economico:

- Costo da sostenere in assenza di campagna di screening (ossia di esecuzione del test diagnostico su tutta la popolazione a rischio).

- Costo da sostenere in presenza di campagna di screening.

- Opportunità di effettuare due volte il test di screening (a distanza di 1 mese) per migliorarne la capacità diagnostica, supponendo i risultati dei due test indipendenti dato uno specifico soggetto (suggerimento: si valutino le diverse situazioni esplicitando chiaramente le ipotesi, es. i) test ripetuto a tutti o solo a quelli che hanno avuto il primo test positivo o solo a quelli che hanno avuto il primo test negativo; ii) in caso di test discordi si procede o meno con la profilassi, ecc.)

- Opportunità di effettuare dopo il test di screening un secondo test (su quali soggetti?) molto più costoso e invasivo ma preciso (costo test 3.000 euro, sensibilità 0.995, specificità 0.99).

Quanto dovrebbe stanziare nel suo bilancio la ASL per sostenere la campagna e le cure connesse a questa patologia nello scenario ritenuto più conveniente? Si può calcolare un intervallo di confidenza al 99% dei costi sostenuti per assistere la popolazione a rischio di questa ASL o si può solo fare una valutazione in termini di costi attesi? Da un punto di vista pratico sono significativamente diverse le due prospettive?

Quanti kit diagnostici devono essere acquistati dalla ASL per limitare la probabilità di rimanere sprovvisti e contemporaneamente evitare di avere test in eccesso che rimarrebbero inutilizzati e conseguentemente buttati vista la loro rapida deperibilità?

Come cambierebbero le considerazioni (e come riformuleresti il problema iniziale) se la patologia qualora non diagnosticata in forma precoce con il test diagnostico potesse diventare letale con una probabilità p1 nota e la profilassi avesse un rischio di mortalità p2 anch'esso noto, con p2 molto minore di p1?

(Tema 4 – Ing. Informatica – Biomedica – Automatica)

Si consideri il motore a reazione in ﬁgura

descritto da due variabili adimensionali x1 e x2 proporzionali, rispettivamente, al ﬂusso di massa d’aria in ingresso e all’incremento di pressione nella camera di combustione. Un modello del compressore in assenza di stallo è dato dalle seguenti equazioni diﬀerenziali

x1 =2(C(x1)−x2 )

x2 =1/2(x1 −F−1 (αx2)) ove α `e l’apertura dell’ugello e le funzioni

sono le curve caratteristiche di funzionamento, rispettivamente, del compressore e dell’ugello. Per α = 1, le funzioni C(x1 )e F(αx1 ) sono rappresentate nella ﬁgura seguente (F in linea tratteggiata e C in linea continua).

La variabile di ingresso del sistema `e l’apertura dell’ugello α(t)mentre la variabile di uscita `e y(t)= x1 (t).

- Per α(t)= 1, si ricavi lo stato di equilibrio del compressore. Si ricavino le equazioni del sistema linearizzato nell’intorno dell’equilibrio e si discutano le proprietà di stabilità dello stato di equilibrio. Suggerimento:

2. Si ricavi la funzioni di trasferimento G(s)del sistema linearizzato ricavato al punto 1 e si tracci il graﬁco qualitativo della risposta ad uno scalino di ampiezza unitaria.

3. Si consideri il sistema di controllo rappresentato in ﬁgura ove la funzione di trasferimento

A(s)rappresenta un attuatore.

3.1 Per

si consideri un regolatore proporzionale e si determinino tutti i valori del guadagno che garantiscono l’asintotica stabilità del sistema in anello chiuso.

3.2 Per

si progetti il regolatoreR(s)in modo che:

(a) vi sia regolazione robusta a zero dell’errore a transitorio esaurito prodotto da

(b) la banda passante del sistema di controllo complessivo sia almeno pari a7 rad/s;

(c) il margine di fase sia almeno pari a 60°;

(d) un disturbo n(t)= N sin(ωt),N ≠0 sia attenuato sull’uscita a regime di almeno 40 db quando ω ≥ 300 rad/s.

(e) Per yo (t)= sin(ωt),ω ≤ 0.1 rad/s , l’errore a regime abbia ampiezza al pi`u pari a0.01.

4. Utilizzando il regolatore progettato al punto 3.2, si determini, in via approssimata, il tempo di assestamento della risposta allo scalino del sistema in anello chiuso.

5. Si discuta l’implementazione digitale del regolatore R(s) progettato al punto 3.2

(Tema 5 – Ing. Elettronica)

La candidata/Il candidato progetti e dimensioni un semplice sistema elettronico portatile a basso costo, alimentato a batteria, adatto all’accordatura di un pianoforte, in grado cioè di confrontare la frequenza fondamentale di un suono raccolto da un microfono con la frequenza f=440Hz del LA usato per accordare gli strumenti musicali.

L’informazione sulla corrispondenza tra nota esterna e frequenza di riferimento deve essere

presentata all’utilizzatore come l’accensione di uno tra tre possibili LED, ciascuno corrispondente, rispettivamente, ad un errore di frequenza ef < -1 Hz,  -1 Hz < ef < 1 Hz, ef > 1 Hz.